ANNEXE

Classification à venir des appareils IRM

2- Imagerie par résonance magnétique

CLASSIFICATION DES APPAREILS

La classification des appareils d’IRM est établie suivant la puissance de l’aimant exprimée en tesla (T) et, pour certains appareils, selon les régions anatomiques examinées.

- Les appareils IRM dits « Polyvalents » sont des appareils IRM ‘fermés’ d’une puissance d’aimant de 1,5 Tesla permettant d’apporter une qualité diagnostique dans l’examen de chaque région anatomique et pour un très grand nombre d’indications médicales.

Ces appareils sont constitués d’un aimant circulaire, d’un tunnel généralement large, disposent de plusieurs chaînes de radiofréquence, d’un grand éventail d’applications notamment dans l’exploitation des images générées par l’appareil et nécessitent une grande surface d’installation et des aménagements des locaux importants (renforcement des sols, cage de faraday, …).

A fin 2011, ces appareils constituent la quasi-totalité des appareils IRM 1,5 T autorisés.

- Les appareils IRM « spécialisés en ostéo-articulaire » sont des appareils IRM ‘fermés’ d’une puissance d’aimant de 1,5 Tesla ayant les mêmes caractéristiques (gradient, tunnel, bobines, …) que les appareils IRM 1,5 T, dits « Polyvalents », mais avec une utilisation réservée aux examens ostéo-articulaires.

Les caractéristiques des IRM « spécialisés ostéo-articulaire » doivent porter :

-	sur les caractéristiques de l’aimant principal et des bobines de gradient

-	sur les caractéristiques des antennes et en particulier des antennes réceptrices (Les antennes réceptrices sont en règle générale composées de plusieurs bobines permettant d’augmenter le rapport signal / bruit et d’accéder à des techniques d’acquisition parallèles (gain de temps par correction des artéfacts par un logiciel ad hoc). Les antennes sont alors adaptées à la forme anatomique de la région explorée afin de récupérer le signal au plus près du patient.

Ces appareils IRM 1,5 T « spécialisés » doivent apporter une qualité diagnostique comparable à l’appareil IRM dit « dédié » pour les articulations distales (aimant circulaire extrêmement performant) pour éviter de refaire un examen sur un appareil IRM 1,5 T « Polyvalent » ou « dédié ».

L’équipement optionnel en termes d’antennes réceptrices est limité aux seuls examens des régions anatomiques suivantes :

-	antenne genou, cheville, pied

-	antenne rachis

-	antennes de surface dédiées aux articulations : coude, poignet, main

-	antenne cervicale

-	antenne épaule

-    antenne hanche

Détails de certaines caractéristiques :

-	tunnel de 60 cm ;

-	gradient : intensité = 30 mT/m ; vitesse = de 100 à 150 T/m/s ;

-	nombre de chaînes de radiofréquence (convertisseurs Analogique/numériques) = 8 ;

-	options de base non proposées dans la configuration : imagerie fonctionnelle, imagerie ultra-rapide, angiographie, suivi de bolus ;

-	surface dédiée à l’appareil = 30 m².

La configuration comprend également une seconde console de traitement.

Les appareils IRMs « spécialisés en ostéo-articulaire » doivent répondre aux spécifications techniques citées supra et aux dénominations commerciales ci-dessous :

Appareils IRM « spécialisés en ostéo-articulaire »

installés à partir du 1er janvier 2012

| CONSTRUCTEUR | Dénomination Commerciale des appareils |
| --- | --- |
| GE HEALTHCARE | BRIVO « spécialisé en ostéo-articulaire » et OPTIMA 60cm « spécialisé en ostéo-articulaire » |
| HITACHI France | ECHELON « spécialisé en ostéo-articulaire » |
| PHILIPS HEALTHCARE | ACHIEVA« spécialisé en ostéo-articulaire » |
| SIEMENS HEALTHCARE | ESSENZA « spécialisé en ostéo-articulaire » |
| TOSHIBA MEDICAL France | VANTAGE, ATLAS « spécialisé en ostéo-articulaire » |

Source : SNITEM

Les appareils IRM « spécialisés en ostéo-articulaire » ne peuvent pas faire l’objet d’une évolution technologique (upgrade) les transformant en appareil IRM 1,5 T dit « Polyvalent ».

- Les appareils IRM « dédiés aux examens ostéo-articulaires des membres » sont des appareils IRM d’une puissance d’aimant de 1,5 Tesla dont les caractéristiques nécessaires et suffisantes (aimant circulaire extrêmement performant) permettent uniquement la réalisation d’examens ostéo-articulaires des membres inférieurs et supérieurs, hors hanche et épaule. Les 6 antennes émettrices réceptrices incluses dans la configuration sont dédiées aux seuls examens des régions anatomiques suivantes :

-	antennes genou, cheville, pied ;

-	antennes de surface dédiées aux articulations distales : main, doigts, poignet, coude.

Cette classe d’appareils IRM dits « dédiés » en ostéo-articulaire des membres apportent une qualité diagnostique suffisante permettant d’éviter la réalisation des ces examens sur un appareil IRM 1,5 T dit « Polyvalent ».

Ces appareils disposent d’un tunnel d’une dimension très inférieure à celle d’un appareil IRM 1,5 T « Polyvalent » ou « spécialisé en ostéo-articulaire », d’un nombre beaucoup moins important de chaînes de radiofréquence (voire d’une seule) et nécessitent une surface dédiée à l’appareil beaucoup moins grande.

La configuration comprend également une seconde console de traitement.

Appareils IRM « dédiés aux examens ostéo-articulaires des membres »

installés à partir du 1er janvier 2012

| CONSTRUCTEUR | Dénomination Commerciale des appareils |
| --- | --- |
| GE HEALTHCARE | Optima MR430s * |

* Détails de certaines caractéristiques :

- tunnel de 18 cm ;

- gradient : intensité = 70 mT/m ; vitesse ≥ 200 T/m/s ;

- nombre de chaînes de radiofréquence (convertisseurs Analogique/numériques) = 1 ;

- options de base non proposées dans la configuration : imagerie fonctionnelle, imagerie ultra-rapide, angiographie, suivi de bolus, diffusion / perfusion ;

- surface dédiée à l’appareil = 10 m².

ACTIVITÉS DE RÉFÉRENCES ANNUELLES

Les seuils d'activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre de forfaits techniques débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année. Tous les forfaits techniques doivent être décomptés, y compris ceux pour les examens réalisés pour des patients hospitalisés dans les établissements de santé, quels que soient le statut et la qualité du médecin exécutant.

Lorsque la mise en service effective (Conformément à l’Article D6122-38 du Code de la santé publique, la date effective de mise en service ne doit pas être antérieure au jour suivant l’envoi par le titulaire de l’autorisation de la déclaration prévue à l’article R. 6122-37 du Code de la santé publique au Directeur général de l’agence régionale de santé) de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des forfaits techniques débute lors du premier acte pris en charge effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation.

Au-delà de l’activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l’appareil soit ou non amorti.

Trois tranches d’activité sont définies au-delà de l’activité de référence :

- Activité supérieure à l’activité de référence et inférieure ou égale au seuil 1

- Activé supérieure au seuil 1 et inférieure ou égale au seuil 2

- Activité supérieure au seuil 2.

A chacune de ces tranches d’activité correspond un montant différent du forfait réduit.

Seuils d’activité de référence annuelle pour l’ensemble des matériels installés quelle que soit leur date d’installation

| Classe d’appareils | < 0,5 T | 0,5 T | > 0,5 T et 1,5 T < | 1,5 T Polyvalent | 1,5 T dédié aux membres | 1,5 T spécialisé ostéo-articulaire | > 1,5 T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités de référence (forfaits) | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |

- Seuils pour l’application des forfaits réduits au-delà de l’activité de référence

(Décision du 23/08/2007 - JO du 11/09/2007)

| SEUILS des tranches d’activité | SEUIL 1 | SEUIL 2 |
| --- | --- | --- |
| Tous appareils | 8 000 | 11 000 |